Návod k použití

ISOLATOR® PLUS ™

ISOLATOR PLUS ™

částice filtrující maska podle norem EN:2001, FFP2

Použité symboly:

| viz návod k použití | pozor! dodržujte návod | rozsah teplot skladování | pouze na jedno použití | relativní vlhkost | maximální doba skladování | šarže | nositel znacky CE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PŘED POUŽITÍM ZKONTROLUJTE:

- zkontrolujte známky poškození

- datum exspirace

poškozené masky, nebo masky s prošlou expirační dobou NESMÍ být používány

Pokyny k používání: (obr. viz obal)

- Uchopte nosní oblast na horním okraji do jedné ruky a palec druhé ruky zasuňte za bradovou část.

- Otevřete masku tahem obou rukou, tak aby se oblast pro bradu zcela otevřela.

- Nasaďte masku vytvořenou kapsou na bradu, přetáhněte gumičky za hlavu, spodní gumičku umístěte na krk pod uši a horní poblíž horní poloviny hlavy.

- Vytvarujte nosní oblast k nosu a ujistěte se, že maska dobře přiléhá k tvářím a pokrývá celá ústa a nos.

- Přidržujte masku za nosní oblast a opatrně tahem dolů bradovou část, tak aby maska dobře seděla.

- Zmáčkněte přebytečný materiál na bradě k sobě a ohněte ho.

- Zkontrolujte, že maska dobře drží  na obličeji. Přiložte obě ruce na respirační filtr a vyfoukněte, pokud uniká vzduch podél nosu, vytvarujte nosní oblast, pokud uniká na tvářích, zopakujte kroky 5 a 6.

- Teď by měla PFL maska sedět dobře na obličeji.

Popis masky ISOLATOR PLUS ™:

V souhlasu s CDC direktivami na ochranu proti tuberkulóze filtruje tato maska velké množství submikrometrového prachu tak, aby bylo dosaženo ochrany proti určitým částečkám ze vzduchu. Tento výrobek splňuje normu NIOSH jako N95 prachový filtr (tj. filtruje 95% prachových částic) a tedy splňuje požadavky OSHA.

- Tvarovatelné hliníkové proužky přes oblast nosu a brady umožňují pohodlné uchycení na každou tvář a utěsňují zcela okraje.

- Zabraňují „odfukování“ ale zároveň zajišťují maximálně příjemné dýchání. Zabraňují zamlžování brýlí, operačních lup a ochran očí.

- Nepřetržité filtrování.

- Velká funkční dýchací oblast.

- Jelikož je maska oddálená od tváře, nedochází k přehřívání.

- Rozhled není směrem dolů omezen.

Výsledky testů  filtrovací schopnosti na vyžádání.

Tato maska je povolená pouze v tomto uspořádání:

| TC- | Protection 1) | RESPIRATOR No. | varování a omezení 2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 84A-0457 | N95 | GPR – N95 | ABCJLMNO |

1) Protection – ochrana: N95 – prachový filtr (95% efektivita coby prachový filtr) účinný proti aerosolům bez oleje, časová omezení jsou možná.

2) Varování a omezení:

A – Není použitelný v atmosféře s méně než 19,5% kyslíku.

B – Není použitelný v atmosféře s přímým ohrožením života, či nebezpečí smrti.

C – Nepřekračujte maximální koncentrace definované v regulačních standardech.

J – Nesprávné používání tohoto výrobku může způsobit zranění nebo smrt.

L – Při výměně náplní / filtrů postupujte podle pokynů výrobce .

M – Všechny respirátory jsou vybírány, přizpůsobeny a používány v souhlasu s MSHA, OSHA a dalšími relevantními nařízeními.

N – Nikdy nevyměňujte, neodstraňujte, nebo neupravujte jednotlivé komponenty. Pouze výměnné části mohou být měněny podle pokynů výrobce..

O – Informace potřebné k používání tohoto výrobky jsou uvedeny v návodu k použití.

# Omezení použitelnosti dle EN 149 2001

| výrobek třídy | násobek limitních hodnot | poznámky, omezení |
| --- | --- | --- |
| částice filtrující maska FFP2 | 10 | efektivní proti částicím radioaktivního materiálu, virovým částicí a enzymům |

- pouze k použití v nemocnicích

- nepoužívejte v oblastech náchylných k výskytu otevřeného ohně

- je nutno dodržovat národní normy

- uživatel musí být seznámen s používáním výrobku

- v neventilovaných kontejnerech, jámách, potrubí a jiných definovaných oblastech nesmí být používány  částice filtrující masky

- typ a koncentrace nebezpečných látek musí být znám

- částice filtrující maska neposkytuje ochranu proti plynům a parám, masku je třeba vyměnit, pokud pozorujeme velký dechový odpor

- masku lze používat pouze jednou

- respirační pomůcky musí být vybrány dle typu a koncentrace nebezpečných látek

- respirační pomůcky nejsou použitelné pro lidi s vousy, kotletami, nebo hlubokými jizvami v oblasti těsnící oblasti masky

- v případě nedostatku kyslíku, škodlivé koncentrace nebezpečných látek, nebo neznámých podmínek musí být používán kyslíkový dýchací přístroj s uzavřeným okruhem nezávisle na typu prostředí

BAG Med. AG

Na Hlínách 17, CZ-182 00  Praha 8

tel.: 286 840 508, fax : 286 840 510

e-mail : bagmed@bagmed.cz, www.bagmed.cz